Hướng dẫn sử dụng thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm

(Có LCD và sử dụng truyền thông Modbus RTU)

- Cài đặt thiết bị

- Màn hình chính

- Màn hình chính hiển thị 3 thông số gồm ID thiết bị, nhiệt độ, độ ẩm.

- 5 nút nhấn bao gồm: Enter, Up, Down, Esc, và nút bật tắt đèn nền

- Cài đặt

- Đăng nhập và cài đặt

- Tại màn hình chính ấn Enter và nhập mật khẩu “1111” để đăng nhập

- Màn hình cài đặt chính gồm 3 chế độ

+ P1: Cài đặt Modbus

+ P2: Cài đặt bù nhiệt độ và độ ẩm

+ P3: Cài đặt cảnh báo

- Cài đặt Modbus (P1)

- P1 1: Cài đặt ID (từ 1 – 255)

- P1 2: Cài đặt Baud rate

+ 0: 1200

+ 1: 2400

+ 2: 4800

+ 3: 9600

+ 4: 14400

+ 5: 19200

+ 6: 28800

+ 7: 38400

+ 8: 56000

+ 9: 57600

+10:115200

- Cài đặt bù nhiệt độ và độ ẩm (P2)

- P2 1: Cài đặt bù nhiệt độ

- P2 2: Cài đặt bù độ ẩm

- Cài đặt cảnh báo (P3)

- P3 1: Cài đặt sử dụng cảnh báo nhiệt độ

+ 0: Không sử dụng cảnh báo

+ 1: Sử dụng cảnh

- P3 2: Ngưỡng dưới cảnh báo nhiệt độ

- P3 3: Ngưỡng trên cảnh báo nhiệt độ

- P3 4: Cài đặt sử dụng cảnh báo độ ẩm

+ 0: Không sử dụng cảnh báo

+ 1: Sử dụng cảnh báo

- P3 5: Ngưỡng dưới cảnh báo độ ẩm

- P3 6: Ngưỡng trên cảnh báo độ ẩm

* Khi có cảnh báo nhiệt độ hoặc độ ẩm thì màn hình sẽ nhấp nháy đèn nền và trạng thái cảnh báo có thể kiểm tra trong thanh ghi trạng thái cảnh báo nhiệt độ và độ ẩm.

- Truyền thông Modbus RTU (RS485)

- Tổng quan giao thức

| Thông số |  |
| --- | --- |
| Baud rate | 9600 (mặc định) |
| Data bit | 8 |
| Stop bit | 1 |
| Check bit | No |
| Address | 1 (mặc định) |

- Định dạng kiểu truyền dữ liệu

|  | Kiểu dữ liệu | Mô tả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Số nguyên | Số nguyên 16 bit | Các byte cao và thấp không bị đảo ngược | Ví dụ: 0x0032 thành số thập phân là 50 |
| Số thực | (CDAB) 3412 | Byte cao và thấp trong một thanh ghi không bị đảo ngược, Byte kép bị đảo ngược | Ví dụ: 72 37 41 DB chuyển sang dấu phẩy động thứ tự thay đổi CDAB thành ABCD, 41 DB 72 37 chuyển sang dấu phẩy động là 27.4 |

- Function code

| 0x03 | Đọc một hoặc nhiều thanh ghi |
| --- | --- |
| 0x06 | Viết một thanh ghi (Độ dài 1 thanh ghi, 2 Byte) |
| 0x10 | Viết nhiều thanh ghi |

- Thanh ghi

| Tên | Địa chỉ | Kiểu dữ liệu | Độ dài | Đọc/Viết | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Address | 0x0000 | Integer | 1 | Đọc/Viết | 1-255 |
| Baud rate | 0x0001 | Integer | 1 | Đọc/Viết | 0=1200, 1=2400, 2=4800, 3=9600, 4=14400, 5=19200, 6=28800, 7=38400, 8=56000, 9=57600, 10=115200 |
| Nhiệt độ | 0x0002 | Integer | 1 | Đọc | Đơn vị độ C |
| Hệ số chia nhiệt độ | 0x0003 | Integer | 1 | Đọc | Hệ số chia kết quả nhiệt độ |
| Độ ẩm | 0x0004 | Integer | 1 | Viết | Đơn vị %RH |
| Hệ số chia độ ẩm | 0x0005 | Integer | 1 | Đọc | Hệ số chia kết quả độ ẩm |
| Trạng thái cảnh báo nhiệt độ | 0x0006 | Integer | 1 | Đọc | 0: Không cảnh báo 1: Cảnh báo |
| Trạng thái cảnh báo độ ẩm | 0x0007 | Integer | 1 | Đọc | 0: Không cảnh báo 1: Cảnh báo |
| Bù giá trị nhiệt độ | 0x0008 | Integer | 1 | Đọc/Viết | Giá trị Đọc/Viết vào thanh ghi chia/nhân cho kết quả đọc từ thanh ghi “Hệ số chia nhiệt độ” |
| Bù giá trị độ ẩm | 0x0009 | Integer | 1 | Đọc/Viết | Giá trị Đọc/Viết vào thanh ghi chia/nhân cho kết quả đọc từ thanh ghi “Hệ số chia độ ẩm” |
| Sử dụng cảnh báo nhiệt độ | 0x000A | Integer | 1 | Đọc/Viết | 0: Không sử dụng cảnh báo 1: Sử dụng cảnh báo |
| Sử dụng cảnh báo độ ẩm | 0x000B | Integer | 1 | Đọc/Viết | 0: Không sử dụng cảnh báo 1: Sử dụng cảnh báo |
| Ngưỡng dưới cảnh báo nhiệt độ | 0x000C | Integer | 1 | Đọc/Viết | Giá trị Đọc/Viết vào thanh ghi chia/nhân cho kết quả đọc từ thanh ghi “Hệ số chia nhiệt độ” |
| Ngưỡng trên cảnh báo nhiệt độ | 0x000D | Integer | 1 | Đọc/Viết | Giá trị Đọc/Viết vào thanh ghi chia/nhân cho kết quả đọc từ thanh ghi “Hệ số chia nhiệt độ” |
| Ngưỡng dưới cảnh báo độ ẩm | 0x000E | Integer | 1 | Đọc/Viết | Giá trị Đọc/Viết vào thanh ghi chia/nhân cho kết quả đọc từ thanh ghi “Hệ số chia độ ẩm” |
| Ngưỡng trên cảnh báo độ ẩm | 0x000F | Integer | 1 | Đọc/Viết | Giá trị Đọc/Viết vào thanh ghi chia/nhân cho kết quả đọc từ thanh ghi “Hệ số chia độ ẩm” |
| Nhiệt độ | 0x0010 | Float | 2 | Đọc | Đơn vị độ C |
| Độ ẩm | 0x0012 | Float | 2 | Đọc | Đơn vị %RH |
| Bù giá trị nhiệt độ | 0x0014 | Float | 2 | Đọc/Viết | Bù kết quả đo nhiệt độ |
| Bù giá trị độ ẩm | 0x0016 | Float | 2 | Đọc/Viết | Bù kết quả đo độ ẩm |
| Ngưỡng dưới cảnh báo nhiệt độ | 0x0018 | Float | 2 | Đọc/Viết | Nhiệt độ nhỏ hơn ngưỡng này sẽ cảnh báo |
| Ngưỡng trên cảnh báo nhiệt độ | 0x001A | Float | 2 | Đọc/Viết | Nhiệt độ cao hơn ngưỡng này sẽ cảnh báo |
| Ngưỡng dưới cảnh báo độ ẩm | 0x001C | Float | 2 | Đọc/Viết | Độ ẩm thấp hơn ngưỡng này sẽ cảnh báo |
| Ngưỡng trên cảnh báo độ ẩm | 0x001E | Float | 2 | Đọc/Viết | Độ ẩm cao hơn ngưỡng này sẽ cảnh báo |